- 第五章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都儿科研究所附属儿童医院购置医用设备，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪1 | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪2 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：除非在每包技术规格中另有规定外，自签订合同之日起90个日历日。

2、采购项目（标的）交付的地点：首都儿科研究所附属儿童医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备质量保证期自验收合格之日起不少于5年。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第2包品目2-1便携式彩色多普勒超声诊断仪1

# 一、数量：1套

# 二、主要用途：用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、肌骨、新生儿、术中、介入、血管、浅表组织与小器官的超声检查，所配软件为该机型的最新版本。

# 三、系统技术规格及概述

1、主机系统包括：

1.1、数字化波束形成器 。

1.2、彩色多普勒成像单元。

1.3、二维灰阶成像单元。

1.4、频谱多普勒成像单元。

1.5、M型成像模式

1.5.1、彩色M型。

1.5.2、解剖M型。

1.6、组织多普勒成像

1.6.1、成像模式：TVI、TVD模式。

1.6.2、心脏负荷超声。

1.6.3、具备自动优化功能。

▲1.7、弹性成像技术：具备线阵应变式弹性成像功能。

1.8、高灵敏度血流成像功能：可显示浅表微小、慢速血流。

▲1.9、穿刺针增强显示，穿刺针增益可实时调节。

2、测量和分析包括：

2.1、一般测量：

2.2、妇产科测量：包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算以及全面的可编辑的报告功能。

2.3、实时多普勒自动包络、测量和计算。

2.4、心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告。

2.5、外周血管测量与分析。

3、电影回放及原始数据处理

3.1、静态、动态超声图像可回放重现。

▲3.2、原始数据储存，可对回放的图像进行参数调节，包括图像增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度调节和自动优化，可测量和分析。

3.3、2B及M型模式调节参数≥10个参数，CFM模式调节参数≥5个参数，PW模式调节参数≥15个参数

3.4、具备一体化剪贴板，可以存储和回放动态及静态图像。

4、连通性

4.1、接口：DVI，HDMI，USB、LAN。

4.2、具备医学数字图像和通信DICOM3.0接口，开放查询、存储、传输、打印、工作列表协议。

四、技术参数：

1、通用技术参数

1.1、彩色液晶显示器≥15英寸。

1.2、主机探头接口：≥1个，扩展套头接口≥3个。

1.3、内置固态硬盘：≥128GB。

1.4、整机重量≤6kg

2、探头规格：

▲2.1、配置：≥4把探头，至少包括凸阵探头1把、线阵探头1把、微凸阵探头1把、高频线阵探头1把。

2.2、所配探头为变频探头，二维成像频率（基波+谐波）可选择≥5种可选，彩色成像频率≥4种可选, 多普勒频率≥4种可选。

2.3、探头频率

2.3.1、凸阵探头：2.0-5.0MHz。

2.3.2、线阵探头：3.5-10.0 MHz。

2.3.3、微凸阵探头：4.0-10.0MHz。

2.3.4、高频线阵探头：4.5-13.0 MHz。

2.4、凸阵探头有效阵元数：≥190阵元。

2.5、高频线阵探头具备可自定义按键，按键数量≥3个。

3、二维灰阶成像：

3.1、B模式扫描速率：≥50帧/s@凸阵探头、全视野，18cm深度时。

▲3.2、最大显示深度：≥33cm。

3.3、TGC≥6段可调。

3.4、动态范围可视可调，调节范围：≥95dB。

4、彩色多普勒成像

4.1、成像方式：速度分散、能量、速度。

4.2、显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D。

4.3、凸阵探头彩色显示帧频：≥8帧/s@全视野、最大彩色取样框、18cm深时。 彩色显示帧频。

4.4、彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)（包括方向性能量图）。

5、频谱多普勒

5.1、成像方式：连续多普勒、脉冲波多普勒（ PWD）、高脉冲重复频率（HPFF）、组织多普勒速度成像（TVI/TVD）。

5.2、多普勒发射频率：线阵≥2段，凸阵≥2段。

5.3、最低测量速度：≤5.0mm/s(非噪声信号)。

5.5、具备血流量化评估技术（血流信号充盈比率曲线分析图表）。

6、超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率分别独立可调。

五、主要配置：

1、主机：1台。

2、探头：4把。

3、脚踏开关：1个。

4、台车：1辆。

六、售后服务：

1、整机质保期：≥60个月。

2、投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

3、投标人或生产厂商在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件。

4、投标人或生产厂商在国内应设立维修机构。

第2包品目2-2便携式彩色多普勒超声诊断仪2

# 一、数量：1台

# 二、用途：主要用于麻醉神经阻滞、肌骨疼痛治疗、外科术中的超声下可视化引导研究和临床实践。

# 三、应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：符合YY/T 0767-2023《中华人民共和国医药行业标准-彩色超声影像设备通用技术要求》的相关要求。

# 四、技术参数

1、彩色超声诊断系统主机包括：

1.1、全数字化超宽频带波束形成器。

1.2、二维灰阶成像单元。

1.3、谐波成像技术。

1.4、智能斑点噪声抑制技术。

1,4、彩色多普勒成像单元

1.5、M成像模式。

1.6、频谱多普勒成像单元。

1.7、扩展成像：支持凸阵、线阵。

1.8、实时血流三同步显示。

1.9、实时空间复合成像。

1.10、图像增强技术

1.11、频率复合技术

1.12、全场聚焦技术：无需调整焦点和聚焦区域。

1.13、穿刺技术：

▲1.13.1、可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵探头。

1.13.2、可实时识别针尖并标记颜色，辅助穿刺；

1.13.3、具备智能神经识别技术，可颜色自动标识出神经等结构。

1.13.4、具备穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离；

1.13.5、探头中心位置具有穿刺中位点标识；

1.13.6、具备磁感应技术，基于磁场感应技术，可提示探头与穿刺针空间位置关系的俯视投影图、磁场信号强度、带刻度标尺的引导延长线等图标，、实时引导、提示针体与针尖位置。

1.14、智能一键图像优化技术：可优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。

1.15、主机上可全屏显示图像。

1.16、针对不同的检查部位，预置图像的检查条件。

1.17、内置超声教学软件，覆盖神经阻滞、肌骨疼痛等内容，包括解剖图谱、标准的超声图像、扫查位置参考图、扫查技巧图文解析、操作视频等。

1.18、具备体位图。

2、测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）包括

2,1、一般测量：可测量距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等。

2.2、心脏测量：具有心脏功能测量以及各瓣膜功能测量分析及报告。

2.3、多普勒血流测量与分析：全自动血流多普勒包络分析。

3、一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理单元：

3.1、可手动、自动回放。

3.2、超声图像可静态、动态存储，原始数据回放重现。

3.3、可存储、修改、检索和打印病人资料、报告、图像等。

4、输入/输出信号及参考信号：

4,1、输入：网络。

4.2、输出：HDMI、USB。

5、图像管理与记录装置：

5.1、硬盘≥240G。

5.2、图像可存储为PC兼容格式。

5.3、USB接口支持打印和数据输出。

五、技术参数

1、系统通用参数：

1.1、彩色液晶触摸显示屏≥20英寸，具备多点触控功能。

1.2、触摸屏上可手动添加注释。

1.3、内置电池，续航时间（实时连续扫查下）≥240min，可显示电量。

1.4、台车可电动升降，行程≥15cm。

▲1.5、探头接口：≥4个。

2、探头：

▲2.1、配置：≥4把，至少包括凸阵探头1把、相控阵1把、线阵探头、小儿L型线阵探头1把。

2.2、线阵探头有效阵元≥190个。

▲2.3、线阵及凸阵探头带按键设计，可自定义按键功能，包括增益、深度、冻结解冻。

2.4、探头频率：

2.4.1、凸阵探头：1.0-6.0MHz。

2.4.2、相控阵探头：1.0-5.0MHz。

2.4.3、线阵探头：6.0-15.0MHz。

2.4.4、小儿L型线阵探头：6.0-15.0MHz。

3、二维成像：

3.1、数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT。

3.2、可视可调动态范围≥160dB。

3.3、二维灰阶≥256。

3.4、增益调节：TGC≥3段。

3.5、扫描深度：≥25cm。

3.5、电影回放：灰阶图像回放≥16000幅。

4、频谱多普勒成像：

4.1、成像方式：PWD、CWD、HPRF。

4.2、最大测量速度：

4.2.1、PWD：血流速度≥8m/s。

4.2.2、CWD：血流速度最大≥25m/s。

4.3、最低测量速度：≤2mm/s（非噪声信号）。

4.4、显示方式：B、B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D。

4.5、电影回放：≥300秒；Doppler及M型电影回放时可以测量和计算。

4.6、零位移动：≥8级。

4.7、取样容积及位置范围：0.5–30mm；分级可调。

5、彩色多普勒

5.1、显示方式：B/C、B/C/PW、B/C/CW。

5.2、偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°。

5.3、显示控制：零位移动≥8级可调。

5.4、彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图。

6、超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调。

六、主要配置：

1、超声主机：1台。

2、线阵探头：1把。

3、凸阵探头：1把。

4、小儿L型线阵探头：1把。

5、相控阵探头：1把。

6、台车：1辆。

7、动静脉穿刺训练模型：各1套。

七、质保期：保修期≥5年。