# 北京中医医院医疗设备维修和保养服务采购项目-招标公告

项目概况

北京中医医院医疗设备维修和保养服务采购项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台注册下载电子版招标文件，并于 2024年12月9日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：0701-244106070819/01/02

2.项目名称：北京中医医院医疗设备维修和保养服务采购项目

3.项目预算金额：473.4万元、项目最高限价（如有）：/万元

4.采购需求：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 维保设备数量 | 采购包分品目预算金额（万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 数字血管造影系统维保 | 1 | 80.00 | 详见第五章采购需求 |
|  | 1-2 | X射线计算机体层摄影设备维保 | 1 | 85.00 | 详见第五章采购需求 |
| 2 | 2-1 | C型臂X光机维保 | 1 | 20.00 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-2 | 术中CT（C型臂）维保 | 1 | 20.00 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-3 | 医用血管造影X射线机维保 | 1 | 70.00 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-4 | 3.0T核磁维保 | 1 | 120.00 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-5 | 磁共振成像系统维保 | 1 | 78.40 | 详见第五章采购需求 |

5.合同履行期限：详见第五章《采购需求》中各包技术要求。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年11月18日至2024年11月25日，每天上午9:00至11:30，下午13：30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。并在中国通用招标网（http://cgci.china-tender.com.cn/）进行免费注册报名。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年12月9日09点30分（北京时间）。

地点：北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

- 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

- 扶持中小企业政策：本项目评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 本项目采购标的接受进口产品情况：本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

2.申请人的资格要求补充：

    - 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

1)本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2)本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指:

a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3)本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。

    - 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

    - 按照招标公告要求购买了招标文件。

    - 符合法律、行政法规规定的其他要求。

3.本项目采用电子化与线下流程结合招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件（本项目不适用）

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件（本项目不适用）

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标（本项目不适用）

供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4本项目资金情况:财政性资金，资金已落实。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：首都医科大学附属北京中医医院

地    址：北京市东城区美术馆后街23号

联系方式：010-87906286

2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168492

3.项目联系方式

项目联系人：姚玮、强文晓、孙薇

电      话：010－81168492

- 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本项目拟采购服务供应商对北京中医医院设备进行维修和保养服务采购项目

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量：详见各包需求

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付（执行）的时间：维保服务实施期为1年。

- 采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京中医医院指定地点。

四、采购标的的其他技术、服务等要求

第1包 品目1-1数字血管造影系统维保

一、参保设备清单

| 序号 | 机身号 | 设备型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 62958819 | Allura FD20 |

二、保修范围及要求：

▲1、保修内容：整机全保，包含不限次人工费、不限次所有故障配件更换费用（含球管、高压发生器、探测器、所有显示器）。

2、服务期限：1年

3、开机保障：供应商保证本项目中设备全年开机率≥95%（一年365个自然日计算）。停机天数每超过规定天数一天，保修期顺延两天。

4、服务响应：最终服务商具备售后服务热线电话。收到故障报修电话后半小时内响应，远程指导解决问题，紧急情况2-4小时内到达现场进行维修，一般情况4-8小时内到达现场进行维修。

5、备件供应：维修设备所需备件为具备合法渠道来源的原厂配件，更换备件时需提供对应备件的进口报关单及相关合格证书。供应商保证备件的存储并优先提供备件的发货。

6、硬件升级：最终服务商提供FCO硬件升级服务。

7、定期保养：最终服务商提供所保设备一年≥2次的定期预防性保养。

8、设备巡检：最终服务商提供所保设备每月≥1次的定期巡检，包括但不限于设备清洁、性能测试及校准等。

9、定期保养操作要求：

9.1、按保修内容提供的专业保养，并提供保养报告单，保障设备处于最佳运行状态。

9.2、外观检查：检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好。

9.3、清洁保养：对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网、排风扇及有关管道，对仪器有关插头插座进行清洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油润滑。

9.4、易损件更换：对已达到使用寿命及性能下降、不符合要求的元器件或使用说明中规定的要求定期更换的配件要进行及时地更换，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障，排除设备明显的和潜在的各种故障。

9.5、功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关和按钮，进入各功能设置，以检查设备的基本功能是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。

9.6、性能测试校准：进行必要的校准和调整，以保证仪器各项技术指标达到标准，确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。

9.7、安全检查：

9.7.1、电气安全检查：检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。

9.7.2、机械检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。

10、备件库：最终服务商具备零备件仓库，提供库房地址、租赁协议、电话。

▲11、最终服务商具备合法来源的有效期内的维修密匙，可完整使用维修和校准软件。

12、具备维修设备的必备工具，提供工具照片。

13、最终服务商DSA维修工程师≥3名，均具备原厂DSA维修培训合格证书且在有效期内。（提供证书复印件）

- 投标人须提供全套原厂诊断软件，且需持有合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙，以解决相应故障。

第1包 品目1-2  X射线计算机体层摄影设备维保

一、参保设备清单

| 序号 | 机身号 | 设备型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 73394195 | Ingenuity Core128 |

二、保修范围及要求：

▲1、整机全保，包含不限次人工费、不限次所有故障配件更换费用（含球管、高压发生器、探测器、原厂后处理工作站）。

2、服务期限：1年

3、开机保障：供应商保证本项目中设备全年开机率≥95%（按照一年365个自然日计算）。机天数每超过规定天数一天，保修期顺延两天。

4、服务响应：最终服务商具备售后服务热线电话。收到故障报修电话后半小时内响应，远程指导解决问题，紧急情况2-4小时内到达现场进行维修，一般情况4-8小时内到达现场进行维修。

5、备件供应：维修设备所需备件为具备合法渠道来源的原厂配件，更换备件时需提供对应备件的进口报关单及相关合格证书。供应商保证备件的存储并优先提供备件的发货。

6、硬件升级：最终服务商提供FCO硬件升级服务。

7、定期保养：最终服务商提供所保设备一年≥4次的定期预防性保养服务。

8、设备巡检：最终服务商提供所保设备每月≥1次定期巡检服务，包括但不限于设备清洁、性能测试及校准等。

9、定期保养操作要求

9.1、按保修内容提供的专业保养，并提供保养报告单，保障设备处于最佳运行状态）

9.2、外观检查：外检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好。

9.3、清洁保养：对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网、排风扇及有关管道，对仪器有关插头插座进行清洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油润滑。

9.4、易损件更换：对已达到使用寿命及性能下降、不符合要求的元器件或使用说明中规定的要求定期更换的配件要进行及时地更换，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障，排除设备明显的和潜在的各种故障。

9.5、功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关和按钮，进入各功能设置，以检查设备的基本功能是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。

9.6、性能测试校准：进行必要的校准和调整，保证仪器各项技术指标达到标准，确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。

9.7、安全检查：

9.7.1、电气安全检查：检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。

9.7.2、机械检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。

10、备件库：最终服务商具备零备件仓库，提供库房地址、租赁协议、电话。

▲11、最终服务商具备合法来源的有效期内的维修密匙，可完整使用维修和校准软件。

12、具备维修设备的必备工具，提供工具照片。

13、最终服务商维修工程师≥3名，均具备原厂CT维修培训合格证书且在有效期内。（提供证书复印件）

- 投标人须提供全套原厂诊断软件，且需持有合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙，以解决相应故障。

第2包

一、维保服务项目设备名单：

| 序号 | 名称 | 保修范围 | 型号 | 数量 | 维保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C型臂 | 1保修内容：整机全保，包含不限次人工费、不限次所有故障配件更换费用（含一体化球管、影像增强器）。 2预防性保养/每年度≥1次，包含预防性保养耗材。 | Orbic Gen2（22388）； Orbic Gen2（25226） | 2 | 12个月 |
| 2 | 医用血管造影X射线机 | 1保修内容：整机全保，包含不限次人工费、不限次所有故障配件更换费用（含球管、高压发生器、探测器）。 2预防性保养每年≥2次，包含预防性保养耗材。 | DSA zee III ceiling（106365） | 1 | 12个月 |
| 3 | 3.0T核磁 | 1整机全保，包含不限次人工费、不限次所有故障配件更换费用（液氦、线圈、冷头、水冷机、原厂后处理工作站）。 2预防性保养每年≥2次，包含预防性保养耗材。 | Skyra （45927）、syngo.via (130354) | 1 | 12个月 |
| 4 | 1.5T核磁 | 1整机全保，包含不限次人工费、不限次所有故障配件更换费用（含液氦、线圈、冷头、水冷机）。 2预防性保养每年≥2次，包含预防性保养耗材。 | Avanto Dot（157078） | 1 | 12个月 |

二、保修范围及要求：

1.保修内容

1）西门子C型臂X光机12个月整机保修，数量2台。

2）西门子医用血管造影X射线机12个月整机保修，数量1台。

3）西门子3.0T核磁及配套工作站12个月整机保修，数量1台。

4）西门子1.5T核磁12个月整机保修，数量1台。

2.保证开机率：投标人保证本项目中设备（除Orbic Gen2（22388）外）全年开机率达到95%（按照一年365个自然日计算）。天数每超过规定天数一天，保修期顺延两天。

3.安全升级：保修期内免费提供设备的安全补丁升级服务，保证系统安全软件为最新版本。

4.保养服务：投标人需提供预防性保养服务包含保养耗材，同时提供保养清单及保养报告。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，对维修的故障进行分析，并装订成册。

5．维修秘钥：投标人能够合法获取Service Key用于设备故障维修及保养,保证设备系统完好不被破坏，提供承诺函加盖公章。

6.服务热线：投标人需提供400或800客户服务专线，每年365天开通并有专人接听。

7.维修响应时间：投标人在接到医院报修电话后，维修人员在2小时内必须响应，紧急情况2-4小时内到达现场进行维修，一般情况4-8小时内到达现场进行维修。

▲8.备件质量要求：若出现更换备件的情况，投标人需承诺所有更换的零部件必须为上述保修设备规格型号的原厂认证且测试合格的备件。高真空备件须提供备件来源证明文件。在实施服务期间，采购方有权对投标人所提供的备件通过设备生产厂家或其他有资质的第三方检测机构对备件进行检测。投标文件中须提供承诺函加盖投标人公章。

9．备件响应时间：若发生备件更换，投标人需承诺响应时间≤5天（不可抗因素除外），特殊情况双方协商解决。

10.备件库存保障：投标人需设有备件库，保证90%以上备件的及时供应。备件库为投标人自有的，须提供库房照片和库房产权证明文件复印件（产权所属单位须为投标人）；备件库为投标人租赁的，须提供库房照片、租赁合同复印件。

11．维修工程师要求：投标人须提供≥6名维修服务工程师，（Skyra 3名；

Avanto Dot 2名； DSA  zee III ceiling 1名）工程师需要具有原设备厂家或其国内设立的分支机构出具的培训证书。须提供维修工程师在在职证明或最近6个月缴纳社保证明材料

12.核磁设备的培训要求：供应商提供所保核磁设备每年两次的现场培训，内容包括但不限于设备操作，故障解决，参数调节，安全使用培训等，要求培训人员具备原厂认证的培训资格，投标文件中提供相应资格证明文件。需提供网站学习资料，附截图文件证明。